Типичная неисправность блоков извлечения корня БИК

Обычно через несколько месяцев эксплуатации появляется странный дефект: невозможно установить «ноль», хотя в остальном блок ведет себя нормально. Причина – ошибка разработчиков, которые установили на выходе транзистор VT1 типа КТ361Г (в некоторых блоках он составной) с максимально допустимым напряжением 35 вольт, хотя напряжение питания схемы – 36 вольт. В результате транзистор с полным на то правом начинает «подтекать». Если вспомнить, что любые электронные компоненты рекомендуется использовать максимум на 70% от предельных параметров, то становится ясно, что транзистор надо менять на более высоковольтный, например, КТ209М, КТ502Д,Е, или еще лучше – любой импортный с напряжением Uк-э не менее 50 вольт и током коллектора не менее 30 мА. Если в схеме транзистор составной, то менять придется оба. Само собой, обратите внимание на расположение выводов.

К слову сказать, при настройке блока некоторые киповцы пытаются выставлять «ноль» блока, подав на вход нулевой ток, как рекомендуют в инструкции. Так легко ошибиться и «закрутить» подстроечный резистор сильнее, чем требуется, поскольку отрицательные токи блок выдавать не может. При этом блок «не пойдет по точкам», то есть, корень будет извлекать с большой ошибкой. Лучше подать на вход ток 0,1008 мА, а резистором установки нуля выставить на выходе 0,7100 мА, если вход и выход включены на 0…5 мА. При других входных и выходных токах – аналогично, по настроечной таблице.

Ну а при первой же возможности лучше заменить блок чем-либо более современным. Если используется датчик ДМ3583 или аналогичный взаимоиндуктивный, то в Северодонецке выпускается недорогой аналог блоков БПЛ и БИК «в одном флаконе», называется МТМ-403К. Если же есть возможность заменить датчик, то лучше приобрести любой микропроцессорный датчик, который сам способен извлекать корень.