Типичная неисправность блоков БПЛ

В последние годы появились блоки, которые при первом же включении сильно, чуть ли не вдвое, занижают показания. Иногда это появляется позже, в процессе эксплуатации. Причина – завод-изготовитель поленился приобретать нормальные конденсаторы С6, С7 и С10, и установил вместо керамических или майларовых оксидно-полупроводниковые К53-19 с большой утечкой. При замене этих трех конденсаторов на керамические работа блока восстанавливается.

Если вам важна точность показаний, то блоки БПЛ лучше вообще не применять. Дело в том, что выходной преобразователь «напряжение – ток» разработан, мягко говоря, не слишком грамотно, и в процессе настройки работает нормально, а вот в цехе, в условиях помех, начинает врать. Обнаружить это довольно трудно, мы это заметили, когда попытались свести энергобалансы котла. Идеальный вариант – заменить блок на Северодонецкий МТМ-403К фирмы «Микротерм», который заодно может и корень извлекать, если это нужно (это не реклама, можно поискать и что-то другое). В крайнем случае, выходной кабель надо экранировать и уж само собой, прокладывать его вдали от силовых цепей…

Остальные неисправности довольно типичны, чаще всего отказывает микросхема DA1 или другие, находящиеся ближе ко входам или выходам. Блок явно переусложнен, ремонтировать его не слишком удобно, поэтому при первой же возможности желательно взять исправный блок и прямо на принципиальной схеме зарисовать осциллограммы на выходе каждой микросхемы, изменяя входной сигнал от нуля до максимума.