Ремонт, перестройка РП-160 и других приборов на 4…20 мА

Для перестройки надо всего-навсего найти R41 на плате входного усилителя (примерно в центре платы) и запаять на  него проволочную перемычку, далее настроить точки 4 и 20 мА обычным способом.

Большинство других приборов и блоков чаще всего тоже можно перестроить на другой входной или выходной ток. Для этого нужно найти в описании таблицу, которая обычно называется «Переменные данные для исполнений» и посмотреть, какие элементы (обычно только резисторы) отличаются номиналом для разных вариантов исполнения прибора.

Единственное, что необходимо учитывать, это то, что не нужно менять прецизионные резисторы на обычные МЛТ или подобные, даже если их подобрать до нужной точности. Прибор будет работать, но при изменении температуры в помещении показания будут гулять на несколько процентов, проверено. Применяйте только С2-29 или, в крайнем случае, – другие прецизионные с низким ТКС. К слову сказать, в уголовном кодексе Украины есть статья о фальсификации средств измерений: до трех лет…

Неисправности в приборе РП-160 проявляются самые разнообразные. Если не вращается один из шаговых двигателей, а проверка выходных составных транзисторов КТ972 показала, что они исправны, то весьма к месту окажется двухканальный осциллограф, чтоб сравнивать «фазы» последовательностей импульсов между собой.

Иногда окисляются контактные ламели на печатных платах. Они покрыты серебром, и их ни в коем случае нельзя зачищать ластиком, как это обычно делают. Дело в том, что в резине содержится сера, а она со временем образует в соединении с серебром такую гадость, которую ничем не очистишь, плату остается только выкинуть (серебро чистят соединениями цианистого калия, но такие ядовитые соединения вряд ли вам купят). Особенно это относится к плате входного усилителя, где протекают весьма малые токи. Зачистка наждачкой тоже недопустима: одно движение даже «нулёвкой» - и тонкого слоя серебра уже не осталось… Контакты нужно протирать спиртом или лучше спирто-бензиновой смесью, если это не помогает, то ищите на этом сайте файл «Химия для электроники».

Настройка блока тоже должна проводиться в определенной последовательности. Прежде всего настройте «заходы» - упоры стрелки слева и справа резисторами R48 и R42, затем проверьте точность настройки упоров кнопкой «Контроль», при этом стрелка должна встать примерно на середину шкалы, и только потом можно приступать к укладке «нуля» и «диапазона».